检  测  报  告

项 目 名 称：山东管理学院噪声验收检测

委 托 单 位：山东管理学院

山东鲁控检测有限公司

2018年 09月28日

说  明

- 本检测报告仅对委托检品或本次检测负责。

- 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制并经本公司确认除外）检测报告。

- 本检测报告涂改、增删无效。未加盖检测单位印章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

- 未经本公司书面批准，本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

地    址：中国·济南市历下区经十东路3302号

邮政编码：250101

电    话：(0531)88984398

传    真：(0531) 88984298

| 受检单位 | 山东管理学院 | 通讯地址 | 济南市长清区大学科技园丁香路3500号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 委托检测 |
| 采样地点 | 山东管理学院 |
| 采/送样日期 | 2018.09.15~2018.09.16 | 采样人员 | 王秀磊，刘宁 |
| 检测项目 | 厂界噪声 |

依据： GB 12348-2008  工业企业厂界环境噪声

检测仪器 ：

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- |
| 精密声级计 | NL-20 | YQ156 |
| 声校准器 | HS6020 | YQ026 |

解释与说明：本栏空白。

备注： 本栏空白。

报告编制：

审    核：

批 准：

盖  章

年      月      日

检测结果：

表1  噪声检测结果

单位：Leq dB(A)

| 气象条件 | 2018.09.15 | 昼间 | 大气压：99.4kPa；温度：24.8℃；湿度：78%RH；风速：1.6m/s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夜间 | 大气压：99.5kPa；温度：20.8℃；湿度：80%RH；风速：1.9m/s |
|  | 2018.09.16 | 昼间 | 大气压：99.5kPa；温度：23.9℃；湿度：76%RH；风速：1.8m/s |
|  |  | 夜间 | 大气压：99.6kPa；温度：20.3℃；湿度：79%RH；风速：2.0m/s |
| 点位 | 检测地点 | 主要声源 | 昼间噪声 | 夜间噪声 |
|  |  |  | 2018.09.15 | 2018.09.16 | 2018.09.15 | 2018.09.16 |
| ▲1 | 东厂界厂区外1米处 | 综合 | 53.1 | 52.6 | 43.7 | 43.2 |
| ▲2 | 南厂界厂区外1米处 | 天然气炉 | 54.5 | 54.1 | 42.3 | 42.5 |
| ▲3 | 西厂界厂区外1米处 | 综合 | 51.2 | 52.1 | 40.1 | 40.8 |
| ▲4 | 北厂界厂区外1米处 | 交通 | 54.4 | 53.9 | 44.0 | 43.8 |
| 检测点位示意图 |

以下空白。

表2 噪声仪器校验表

单位：Leq dB(A)

| 仪器名称 | 型号 | 标准值 | 校验日期 | 仪器显示 | 示值误差 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密声级计 | NL-20 | 93.8 | 2018.09.15昼间测量前 | 93.8 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.15昼间测量后 | 93.7 | 0.1 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.15夜间测量前 | 93.8 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.15夜间测量后 | 93.8 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.16昼间测量前 | 93.8 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.16昼间测量后 | 93.8 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.16夜间测量前 | 93.8 | 0 | 合格 |
|  |  |  | 2018.09.16夜间测量后 | 93.8 | 0 | 合格 |
| 备注 | 噪声质量控制：声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB(A)，若大于0.5dB(A)测试数据无效。 |

以下空白。

# Text boxes

▲测点

▲4

北

办公楼

教学楼

操场

▲3

▲1

教学楼

▲2